附件1：

采 购 要 求

- 一、供应商资质

- 1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供营业执照）。

- 4.参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5.本项目不接受联合体参与比选；

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、需求及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 2 | 台 | 1 心电采集显示 1.1 信号输入：12导联同步采集和打印输出，具有除颤保护和起搏脉冲抑制 1.2 耐极化电压：±960mV 1.3 时间常数：5s 1.4 频率响应：0.01Hz¬ -500Hz 1.5 增益类型：2.5、5、10、20、10/5、40、AGC（mm/mV） 1.6 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 1.7 输入回路电流：≤10 nA 1.8 患者漏电流：≤10 μA 1.9 共模抑制比：≥123dB（关闭工频滤波器）；≥140dB（打开工频滤波器） 1.10 A/D转换：24位 1.11 单通道采样率：16000Hz 2 心电波形测量和诊断 2.1 心率计算范围：30bpm -300bpm 2.2 心率计算精度：±1bpm 2.3 切换导联后的基线恢复时间≤1s 2.4 心电波形测量信息：P时限、PR间期、QRS时限、QT间期、QTC间期、RV5振幅、SV1振幅、RV6振幅、SV2振幅、RV5+SV1振幅、P波电轴、QRS波群电轴、T波电轴 2.5 检测结果支持明尼苏达码 3 记录仪 3.1 记录方式：行式热敏打印 3.2 记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s 3.3 打印宽度：210mm/215mm 3.4 记录纸类型：卷轴热敏记录纸/Z型折叠热敏记录纸 3.5 具有自动识别卷纸/叠纸功能，当所放纸张与所选纸张类型不一致时，会在打印出第一份报告后识别并显示正确的纸张类型 3.6 记录类型：能够实现不少于12种的打印方法输出。（3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、6×2+3R 、12×1、12×1_V6、手动3道、手动6道、手动12道、单导节律、三导节律等） 4 输入输出接口 4.1 1个网络接口：RJ-45接口 4.2 2个USB接口：可连接U盘、打印机、条码扫描器和PC电脑 4.3 1个SD卡接口：用于导出心电数据存储 4.4 1个心电导联线接口：用于连接患者电缆，进行心电数据采集 4.5 支持将心电图机报告转成PDF文件 4.6 支持计算机键盘输入操作，可快捷实现中/英文病人信息输入 5 工作模式 5.1 手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式 5.2 采样模式：支持预采样、实时采样、触发采样、周期采样模式 6 存储规格 6.1 内置存储：800组ECG记录数据，SD卡扩展可达10000组ECG记录数据 6.2 外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出 6.3 输出格式：PDF、DAT、JPEG、Dicom、FDA-XML等 7 显示 7.1 一体化标准物理键盘设计（非外接） 7.2 显示器尺寸：8.0英寸液晶显示屏，全屏触摸屏设计 7.3 显示分辨率：800×600 8 电池 9.1 电池类型：锂离子可充电电池 9.2 电池容量：本地存储可连续使用12小时 |
| 2 | 尿液分析仪 | 2 | 台 | - 1、测定原理：反射光电比色法 - 2、光源系统：采用冷光源测定系统 - 3、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等 - 4、工作方式：自动连续测试，单条测试 - 5、显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示 - 6、仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部 - 7、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 - 8、仪器具有自检和故障识别功能 - 9、存储功能：≥9000个测量结果 - 10、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 - 11、输出端口：仪器有串口、并口、USB端口和PS/2输入口 - 12、电源：可在100V—240V下工作。 13、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 |
| 3 | 拉杆出诊箱 | 2 | 个 | 尺寸：53*20*36cm 重量：6.0kg 铝金包边，钢包角，坚固防撞，空间大，便于携带。安全锁扣，三层设计，加厚箱体，防潮反光。 |
| 4 | 观片灯 | 2 | 台 | 外形尺寸(长*宽*厚)：450*500*25阅片尺寸(长*宽) ： 360*420最大功耗(W) ： 30W光源类型： 超亮度SMD LED 光源寿命10万小时散热方式： 采用导热系数高的整块铝基板色温,寿命：色温大于6500K 光源寿命10万小时输入电源电压,频率： 采用电压自适应内置式电源 AC90--240V 50/60HZ观察屏亮度调节范围：采用PMW数字调光技术，亮度范围0--4000mcd感应功能： 分联控制 插片自动感应 即插即亮 取片即熄观察屏均匀性：≥90%夹片方式：弹力硅胶夹片装置认证：产品通过了欧盟CE认证和ROHS认证专利：产品取得了相应的专利（新型专利和外观专利）软件著作权证书：产品取得了相应的软件著作权证书 |
| 5 | 冲击波治疗仪 | 2 | 台 | 1.屏幕尺寸：约8英寸 2.额定电压：110V/60Hz或220V/50Hz 3.能量档位：0.5-10bar 4.功率：260w 5.频率档位：1-21Hz 6.包装尺寸：约50*50*42cm 7.产品净重：约12.8kg 8.包装重量：约15kg 9.智能调控，深层直达筋膜层，深层理疗。 10.最大能量可以达到10bar，对治疗骨组织疾病、软组织慢性损伤性疾病效果非常好。也可用于治疗ED、美容和减脂。 11.打散黏连，极速阵痛，劳损康复，深入筋膜层 12.主机质保12个月，手柄、工作头保修3个月 |
| 6 | 中药熏蒸机 | 2 | 个 | 1、电源电压:220V士22V 50Hz±1Hz 2、额定输入功率：1600W； 3、加热时间：≤15min； 4、气压0-99Kpa可调； 5、预热时间5~10分钟（气温差别） 6、喷头旋转方向角度360°； 7、喷头纵向调节角度95°； 8、喷杆横向调节角度110°； 9、工作时间：0-99min可调； 10、额定容量：6000ml； 11、预热及治疗功率1-6档可调； 12、液晶屏触摸操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时均具有声音提示。 13、液晶屏显示液位状态，医护人员一目了然蒸汽发生器内的液量。 16、通道数：单通道。 17、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。 18、采用旋钮排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。 19、蒸汽发生器采用304不锈钢制成，防干烧、耐高温、防腐蚀、有气压监测、水位传感器、漏电保护的加热装置。 20、具有9大安全防护措施，对熏蒸温度超温整机停机、蒸汽发生器内气压超压停止加热、锅内压力提示 ，漏电保护装置、缺液声音报警、液位状态显示、加热功能停止、多档位功率调节、干烧及堵塞进行保护； 21、具有预热煎药、预热保温控制，缺液声音报警提示，液晶屏图案文字显示及缺液自动停止加热等多项实用功能； 22、具有冷凝水回流系统，冷凝水有效回流。冷凝水自动排液。 23、采用气压设置、显示、控制系统 24、熏蒸区域有独立温度传感器测温控制，有独立温度传感器测温控制 ，实时监测皮肤表面温度。 |
| 7 | 轮椅 | 2 | 个 | 1.车架：由Ф22mm X1.0mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。 4.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5.座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；扶手：采用优质abs扶手垫。 6.护板：选用PP塑料护板。 7.脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。 8.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 45cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*88。 11.承重：100KG。 |
| 8 | 担架 | 2 | 个 | 尺寸：170*50*15cm。橡胶把手，加厚不锈钢，加固折叠连接处，加固加宽保险带折叠支架 |

- 三、商务要求

- 1.服务期限：自合同签订之日起30日。

- 2.服务地点：采购人指定地点。

- 3.验收方式：按国家有关规定以及采购要求的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由我院在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 4.付款方式：一次性付清，经采购人验收合格后，收到供应商提交的与合同总价相一致的合法、有效、完整的完税发票及凭证资料，通过采购人付款审签流程后15日内一次性支付合同总金额100%的款项。

- 5.质保期限：2年及以上。

- 6.违约责任与解决争议的方法：政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 四、报价要求

- 本项目最高限价：7.6562万元，报价应包含与该项目有关的人工、设备、税费等一切费用。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。