附件1：

采 购 要 求

- 一、供应商资质

- 1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供营业执照）。

- 4.参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5.本项目不接受联合体参与比选；

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、需求及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中医四诊仪 | 1 | 套 | 一、功能要求： 1.具备舌（面）象检测，体质辨识分析。 2.智能三部脉检测单元。 3.移动终端实时在线互动系统。 二、技术参数： 1.舌面诊单元 1.1.对舌分析结果：舌色≥8种、苔色≥9种、舌态≥9种、苔质≥10种、舌形≥11种、舌下络≥6种； 1.2.对面分析结果：面色≥6种、耳鼻≥5种、面态≥7种、面形≥6种。 1.3.显色指数：Ra≥85。 1.4.色温指数：4500K≤Tc≤7000K 范围内。 1.5.照强度：3600Lux±10%。 1.6.设备在 300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m²。 1.7.分辨率不小于 5lp/mm。 1.8.相对畸变不得超过±5%。 1.9.配备工业相机，镜头分辨率≥2000万像素。 1.10.消毒要求：配有紫外线消毒灯管及负离子发生器。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。 2.脉诊采集单元 2.1.采用≥96颗微型传感点阵。 2.2.可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。 2.3.支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。 2.4.构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示。 3.AI问诊体质辨识系统单元 3.1.可以对中医九大体质做辨识判定。 3.2.具有不少于84种体质分型进行判断。 3.3.提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。 3.4.中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。 3.5.中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。 3.6.具备“中医综合问诊及体质辨识专家xi统”或类似系统。 |
| - 注：投标人所提供的产品具有医疗器械产品注册证（备案证）。（提供医疗器械产品注册证（备案证）复印件并加盖投标人公章） |  |  |  |  |

- 商务要求

- 1.交货时间：自合同签订之日起30日。

- 2.交货地点：宜宾市高县中医医院。

- 3.验收方式：按国家有关规定以及采购要求的质量要求和技术指标(包括每一项技术和商务要求的履约情况)、供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；采购双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由我院在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 4.质保期：3年。

- 5.付款方式：一次性付清，经采购人验收合格后，收到供应商提交的与合同总价相一致的合法、有效、完整的完税发票及凭证资料，通过采购人付款审签流程后15日内一次性支付合同总金额100%的款项。

- 6.质量保修范围和保修期：（1）中选人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。（2）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购要求的质量要求和技术指标。（3）货物制造质量出现问题，中选人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中选人负担。（4）安装验收合格后大于等于3年整机质保，包含设备所有配件和技术支持（技术参数中另有约定的，以参数中要求为准）。质保期内出现质量问题，中选人在接到通知后72小时到场，10日内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；（5）质保期内中选人应负责设备维修及抢修，费用包含在报价中。（6）中选人保证年开机率大于等于 95% (365 天/年计算),若＜95%则相应延长保修期。

- 7.违约责任与解决争议的方法：政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 四、报价要求

- 项目最高限价：7.88万元，报价应包含与该项目有关的人工、设备、税费等一切费用。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。