## Sheet1
高县中医医院纤支镜室建设项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 拆除和地面、墙面零星修补 | 平面图中所需拆除的墙、地、顶、门、钻孔等和需局部修补的地面墙面、回填、门过梁，以及需要涉及修改的管道等，所有建筑垃圾清运等全部内容。 | 项 | 1 | 5000 | 5000
2 | 防水 | 仅洗消室和纯水设备间做防水，根据施工现场采用丙纶布或其他类型防水。 | 平方米 | 13 | 85 | 1105
3 | 玻镁板 | 50厚，所有隔墙及墙面全部采用此材质，所有阴阳角采用倒角条处理。防火等级：A级。 | 平方米 | 179.3 | 135 | 24205.5
4 | 玻镁板定做门 | 一樘吊梭门，7樘单开门，1樘子母门，含门套、锁等全部配件。 | 平方米 | 18.06 | 218 | 3937.08
5 | 吊顶板 | 铝扣板，600*600，0.8mm厚，吊顶完成面高度2.8米。 | 平方米 | 64 | 163 | 10432
6 | 医用耐腐蚀地胶 | 1.面层材料种类:医用耐腐蚀地胶，采用同质透心PVC，2.5mm厚，防火等级：B1级。 2.未尽事宜满足设计及规范要求 | 平方米 | 64 | 150 | 9600
7 | 强电、弱电（含插座、网口、照明灯、开关、电箱等） | 灯线回路采用2.5平方线，插座采用4平方米线，吊塔采用单独回路。 | 项 | 1 | 10000 | 10000
8 | 水（给水-含纯水、排水） | 其中给水特定点位需双路水源，详见图纸。 | 项 | 1 | 5000 | 5000
9 | 洗手盆 | 脚踏式，台面洗手盆，600*600或600*500，根据现场尺寸而定。 | 个 | 1 | 600 | 600
10 | 设备带（含管道等） | 设备带含插座、照明、氧气口、负压口。 | 根 | 2 | 4000 | 8000
11 | 消防（喷淋、烟感、灭火器等） | 按规范调整。 | 项 | 1 | 3000 | 3000
12 | 空调、新风移机 | 利旧，本项为移机安装费，详见平面图。 | 项 | 1 | 4000 | 4000
13 | 医疗设备悬臂吊塔 | 1、制造商需通过ISO9001及ISO13485认证； 2、单臂结构, 悬臂旋转半径≥900mm； 3、吊塔悬臂结构均采用高强度铝合金材质，模具一次成型，悬臂壁厚≥9mm； 悬臂载重≥250kg； 4、吊塔箱体为吊柱式，吊塔箱体高度≥1000mm，箱体横截面≥340mm×260mm，电源接口、信号接口、气源接口分布在箱体两侧及背面； 5、吊塔箱体上气源接口必须采用Z字形摆放； 6、吊塔外观烤漆所用的漆粉需通过ROHS指令； 7、仪器平台数量：2层，每个仪器平台承载重量≥50kg，其中一个仪器平台配有铝合金操作把手； 8、仪器平台外观尺寸（不含边轨）：≥550mm(宽) ×450mm（深）； 9、仪器平台两侧配有铝合金边轨，边轨长度≥350mm； 10、各关节旋转角度≥340°； 11、应配有国标5孔电源插座：≥10个； 12、配有网络接口1个,电话接口1个，接地端子≥2个； 13、气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×1，废气排放终端（射流式）×1，具有防误接功能； 14、气体终端为全金属规格，中心孔接口主体需为金属材质； 15、气体终端需通过20000次耐久性插拔试验、机械强度试验、泄露试验； 16、吊塔内所使用的医用气管必须为原装进口，具有CE认证； 17、吊塔内医用气管需通过生物相容性测试及通过YY/T 0799-2010 医用气管标准要求的检测； 18、需配有点滴架1套，点滴架悬臂应采用铝合金材质； 19、配有自吸式抽屉1个，抽屉高度≥150mm； 配有不锈钢挂篮1个，挂篮深度≥200mm； 20.含安装支架等所有配件，未尽事宜满足设计及规范要求。 | 个 | 1 | 14000 | 14000
| 合计 |  |  |  |  | 98879.58